## Turbidity_Calibration_Curves
| 16_Dic | 16_Dic_bis | 18_Dic | 09_Gen | 09_Gen_bis | 13_Gen
NTU | blank corrected
2 | 0.033547 | 0.0241 | 0.035987 | 0.0096 | 0.0393 | 0.0268
4 | 0.059647 | 0.0378 | 0.052287 | 0.0257 | 0.0431 | 0.0598
6 | 0.070347 | 0.0501 | 0.064087 | 0.0551 | 0.0626 | 0.0698
8 | 0.092647 | 0.0786 | 0.086587 | 0.0438 | 0.0524 | 0.1156
10 | 0.097147 | 0.0959 | 0.12489 | 0.0636 | 0.0555 | 0.0933
15 | 0.14435 | 0.1204 | 0.14499 | 0.1243 | 0.0941 | 0.1023
20 | 0.17735 | 0.1767 | 0.16769 | 0.1348 | 0.1459 | 0.1609
30 | 0.25325 | 0.2578 | 0.26699 | 0.1736 | 0.1917 | 0.265
40 | 0.31415 | 0.3343 | 0.32989 | 0.2825 | 0.2832 | 0.3369
60 | 0.46015 | 0.5161 | 0.51069 | 0.4078 | 0.4197 | 0.4249
80 | 0.61665 | 0.6794 | 0.66759 | 0.4897 | 0.5072 | 0.5157
100 | 0.81365 | 0.849 | 0.83819 | 0.615 | 0.5835 | 0.6297
150 | 1.1763 | 1.249 | 1.2235 | 0.9845 | 1.108 | 1.2016
200 | 1.4976 | 1.5349 | 1.5467 | 1.3235 | 1.3045 | 1.3888
250 | 1.7923 | 1.8496 | 1.842 | 1.5887 | 1.5285 | 1.5723
300 | 2.0865 | 2.1805 | 2.1539 | 1.8783 | 1.8385 | 1.8937
blank | 0.94945 | 0.9604 | 0.94961 | 0.9567 | 0.9481 | 0.9556

## Turbidity Performance
| Volt | Volt | Volt | Volt | Volt
| Blank | 10 NTU | 20 NTU | 40 NTU | 150 NTU
1 | 0.9617 | 1.0318 | 1.1202 | 1.3254 | 2.1744
2 | 0.9658 | 1.0325 | 1.1204 | 1.3107 | 2.2054
3 | 0.9742 | 1.0359 | 1.1206 | 1.3073 | 2.1792
4 | 0.9669 | 1.056 | 1.1245 | 1.2842 | 2.1699
5 | 0.9676 | 1.0725 | 1.1238 | 1.3125 | 2.1832
6 | 0.966 | 1.0395 | 1.1238 | 1.2685 | 2.214
7 | 0.9731 | 1.0397 | 1.1219 | 1.2804 | 2.2005
8 | 0.965 | 1.0566 | 1.1224 | 1.2654 | 2.1661
9 | 0.9702 | 1.0381 | 1.1223 | 1.2647 | 2.1913
10 | 0.9652 | 1.0619 | 1.1195 | 1.2652 | 2.1519
11 | 0.962 | 1.0565 | 1.1127 | 1.3052 | 2.1712
12 | 0.9606 | 1.0578 | 1.1105 | 1.2958 | 2.1851
mean | 0.9665 | 1.0482 | 1.2904 | 2.1827
dev.st | 0.0043 | 0.0134 | 0.0217 | 0.0178
18_Dec
intercept
slope
NTU | NTU |  |  |  |  | 20 to 100 NTU regression 18_Dec |  |  |  |  | Turbidity (NTU) | Repeatability limit (NTU)
| Blank | 10 | 20 | 40 | 150 | bias % | 10 | 20 | 40 | 150
1 | -1.36 | 7.08 | 17.73 | 42.45 | 144.74 |  | -29.1867 | -11.3404 | 6.137 | -3.504 | 10 | 5.1
2 | -0.87 | 7.17 | 17.76 | 40.68 | 148.48 |  | -28.3434 | -11.2199 | 1.7093 | -1.0141 | 40 | 8.3
3 | 0.14 | 7.58 | 17.78 | 40.27 | 145.32 |  | -24.247 | -11.0994 | 0.68524 | -3.1185 | 150 | 6.8
4 | -0.74 | 10 | 18.25 | 37.49 | 144.2 |  | -0.03012 | -8.75 | -6.2726 | -3.8655
5 | -0.65 | 11.98 | 18.17 | 40.9 | 145.8 |  | 19.8494 | -9.1717 | 2.2515 | -2.7972
6 | -0.85 | 8.01 | 18.17 | 35.6 | 149.52 |  | -19.9096 | -9.1717 | -11.0015 | -0.32329
7 | 0.01 | 8.03 | 17.94 | 37.03 | 147.89 |  | -19.6687 | -10.3163 | -7.4172 | -1.4076
8 | -0.97 | 10.07 | 18 | 35.23 | 143.74 |  | 0.69277 | -10.0151 | -11.9352 | -4.1707
9 | -0.34 | 7.84 | 17.98 | 35.14 | 146.78 |  | -21.5964 | -10.0753 | -12.1461 | -2.1466
10 | -0.94 | 10.71 | 17.65 | 35.2 | 142.03 |  | 7.0783 | -11.762 | -11.9955 | -5.3112
11 | -1.33 | 10.06 | 16.83 | 40.02 | 144.36 |  | 0.57229 | -15.8584 | 0.052711 | -3.761
12 | -1.5 | 10.21 | 16.56 | 38.89 | 146.03 |  | 2.1386 | -17.1837 | -2.7786 | -2.6446
mean | -0.78 | 9.06 | 17.73 | 38.24 | 145.74 | mean | -9.39 | -11.33 | -4.39 | -2.84
dev.st | 0.51 | 1.62 | 0.52 | 2.62 | 2.15
repeatability limit (r) |  | 5 | 1.6 | 8.1 | 6.6
LOD | 2.18 | T student 95% | 2.179
LOQ | 7.28

## Chl-a Cary Curves (in-vitro)
| 28_Nov | 15_Dic | 16_Dic | 16_bis_Dic | 09_Gen | 09_Gen_bis
ppb Chl-a | Blank corrected Relative Fluorescence
1 | 0.515 | 0.72034 | 0.58318 | 0.6651 | 0.28674 | 0.65151
2 | 0.88383 | 1.1333 | 1.1387 | 1.1092 | 0.64514 | 1.1595
4 | 2.1531 | 2.3643 | 2.1702 | 2.1692 | 1.7306 | 2.4244
6 | 3.1645 | 3.5051 | 3.308 | 3.1618 | 3.0052 | 3.4331
8 | 4.4333 | 4.8823 | 4.6419 | 4.5958 | 4.1775 | 4.5195
10 | 5.5554 | 5.7756 | 5.7032 | 5.3786 | 5.3982 | 5.5994
15 | 7.5104 | 9.1316 | 9.0988 | 8.3717 | 8.1597 | 8.5814
25 | 13.4965 | 15.3121 | 15.042 | 14.4731 | 14.2837 | 14.0584
35 | 20.1836 | 20.7275 | 19.6749 | 19.4152 | 20.1761 | 20.377
45 | 26.415 | 28.7944 | 27.5169 | 26.4137 | 26.8386 | 26.7238
55 | 29.7755 | 32.6833 | 32.2266 | 31.5315 | 32.6275 | 32.3544
65 | 34.7478 | 39.8489 | 38.3873 | 37.5727 | 37.9707 | 37.4211
75 | 38.0353 | 45.2065 | 44.1973 | 42.6369 | 44.6493 | 43.8466
85 | 44.1044 | 50.0804 | 48.5004 | 47.4533 | 50.5891 | 49.3991
100 | 49.1817 | 59.0347 | 58.4699 | 56.3812 | 57.0089 | 55.0915

## Chl-a Low-Cost (in-vitro)
| 28_Nov | 15_Dic | 16_Dic | 16_bis_Dic | 09_Gen | 09_Gen_bis
ppb Chl-a | blank corrected (V) | [5 empty] | Volt | blank |  | 2ppb | 4ppb | 6ppb | 8ppb | 10ppb | 15ppb | 35ppb | 45ppb | 55ppb | 65ppb | 75ppb | 85ppb | 100ppb
1 | 0.01209 | 0.0069 | 0.0063333 | 0.0061 | 0.0009 | 0.0056 | 1 | 0.9046 |  | 0.9105 | 0.9343 | 0.9362 | 0.9435 | 0.9517 | 0.9744 | 1.0995 | 1.1396 | 1.1985 | 1.2333 | 1.2994 | 1.3465 | 1.4419
2 | 0.01326 | 0.0111 | 0.011333 | 0.0106 | 0.0054 | 0.0108 | 2 | 0.9046 | n samples per std | 0.9105 | 0.9343 | 0.9362 | 0.9436 | 0.9517 | 0.9744 | 1.0998 | 1.1398 | 1.1992 | 1.2334 | 1.3 | 1.3467 | 1.442
4 | 0.02428 | 0.0205 | 0.023733 | 0.019 | 0.0157 | 0.0224 | 3 | 0.9045 | 15 | 0.9105 | 0.9343 | 0.9362 | 0.9436 | 0.9517 | 0.9744 | 1.1 | 1.1401 | 1.1995 | 1.2337 | 1.3003 | 1.3471 | 1.4423
6 | 0.03763 | 0.0339 | 0.035233 | 0.032 | 0.0267 | 0.0341 | 4 | 0.9045 |  | 0.9105 | 0.9343 | 0.9362 | 0.9436 | 0.9518 | 0.9745 | 1.1001 | 1.1402 | 1.1997 | 1.2338 | 1.3002 | 1.3473 | 1.4424
8 | 0.04876 | 0.0454 | 0.050033 | 0.045 | 0.0365 | 0.0453 | 5 | 0.9045 |  | 0.9105 | 0.9342 | 0.9362 | 0.9436 | 0.9518 | 0.9745 | 1.1002 | 1.1402 | 1.1998 | 1.2339 | 1.3003 | 1.3475 | 1.4425
10 | 0.06133 | 0.0526 | 0.060233 | 0.0537 | 0.0479 | 0.0567 | 6 | 0.9044 |  | 0.9105 | 0.9342 | 0.9362 | 0.9436 | 0.9518 | 0.9746 | 1.1002 | 1.1403 | 1.1998 | 1.234 | 1.3003 | 1.3476 | 1.4426
15 | 0.08214 | 0.085667 | 0.089933 | 0.0861 | 0.0734 | 0.078 | 7 | 0.9044 |  | 0.9105 | 0.9342 | 0.9362 | 0.9435 | 0.9518 | 0.9746 | 1.1003 | 1.1403 | 1.1998 | 1.2341 | 1.3004 | 1.3478 | 1.4426
25 | 0.14169 | 0.14303 | 0.15653 | 0.1477 | 0.1262 | 0.1315 | 8 | 0.9044 |  | 0.9105 | 0.9342 | 0.9362 | 0.9435 | 0.9518 | 0.9746 | 1.1003 | 1.1403 | 1.1998 | 1.2341 | 1.3004 | 1.3478 | 1.4426
35 | 0.19031 | 0.20173 | 0.21293 | 0.205 | 0.1822 | 0.1817 | 9 | 0.9043 |  | 0.9105 | 0.9342 | 0.9362 | 0.9435 | 0.9518 | 0.9747 | 1.1003 | 1.1404 | 1.1998 | 1.2342 | 1.3004 | 1.3479 | 1.4426
45 | 0.27781 | 0.26997 | 0.29353 | 0.2793 | 0.242 | 0.2427 | 10 | 0.9043 |  | 0.9104 | 0.9342 | 0.9362 | 0.9435 | 0.9518 | 0.9747 | 1.1003 | 1.1404 | 1.1998 | 1.2342 | 1.3005 | 1.3479 | 1.4426
55 | 0.31304 | 0.30527 | 0.35533 | 0.3447 | 0.291 | 0.2904 | 11 | 0.9043 |  | 0.9104 | 0.9342 | 0.9361 | 0.9435 | 0.9518 | 0.9747 | 1.1003 | 1.1404 | 1.1998 | 1.2342 | 1.3005 | 1.348 | 1.4426
65 | 0.34969 | 0.38157 | 0.41873 | 0.4012 | 0.3453 | 0.3462 | 12 | 0.9042 |  | 0.9104 | 0.9342 | 0.9361 | 0.9435 | 0.9518 | 0.9747 | 1.1003 | 1.1404 | 1.1997 | 1.2342 | 1.3005 | 1.348 | 1.4426
75 | 0.36441 | 0.42957 | 0.47753 | 0.4459 | 0.4016 | 0.4079 | 13 | 0.9042 |  | 0.9104 | 0.9341 | 0.9361 | 0.9435 | 0.9518 | 0.9747 | 1.1003 | 1.1404 | 1.1997 | 1.2342 | 1.3005 | 1.348 | 1.4426
85 | 0.42683 | 0.504 | 0.50233 | 0.512 | 0.4618 | 0.459 | 14 | 0.9042 |  | 0.9104 | 0.9341 | 0.9361 | 0.9434 | 0.9518 | 0.9747 | 1.1003 | 1.1403 | 1.1997 | 1.2342 | 1.3004 | 1.348 | 1.4425
100 | 0.47027 | 0.59707 | 0.57383 | 0.6152 | 0.5289 | 0.5114 | 15 | 0.9042 |  | 0.9104 | 0.9341 | 0.9361 | 0.9434 | 0.9518 | 0.9747 | 1.1002 | 1.1403 | 1.1997 | 1.2342 | 1.3004 | 1.348 | 1.4425
blank (V) | 0.9 | 0.9034 | 0.90327 | 0.9023 | 0.911 | 0.9044 | mean | 0.9044 |  | 0.9105 | 0.9342 | 0.9362 | 0.9435 | 0.9518 | 0.9746 | 1.1002 | 1.1402 | 1.1996 | 1.234 | 1.3003 | 1.3476 | 1.4425
[7 empty] | dev.st | 0.0001 |  | 5.1e-05 | 7e-05 | 4.9e-05 | 6.8e-05 | 4.1e-05 | 0.000122 | 0.000232 | 0.000234 | 0.000349 | 0.000303 | 0.000283 | 0.000495 | 0.000226
CALCULATED VALUE
[8 empty] | blank |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100
[7 empty] | 1 | -0.31572 |  | 0.8 | 5.29 | 5.65 | 7.02 | 8.57 | 12.85 | 36.46 | 44.02 | 55.14 | 61.7 | 74.17 | 83.06 | 101.06
[7 empty] | 2 | -0.31572 |  | 0.8 | 5.29 | 5.65 | 7.04 | 8.57 | 12.85 | 36.51 | 44.06 | 55.27 | 61.72 | 74.29 | 83.1 | 101.08
[7 empty] | 3 | -0.33459 |  | 0.8 | 5.29 | 5.65 | 7.04 | 8.57 | 12.85 | 36.55 | 44.12 | 55.33 | 61.78 | 74.34 | 83.17 | 101.14
[7 empty] | 4 | -0.33459 |  | 0.8 | 5.29 | 5.65 | 7.04 | 8.59 | 12.87 | 36.57 | 44.14 | 55.36 | 61.8 | 74.33 | 83.21 | 101.16
[7 empty] | 5 | -0.33459 |  | 0.8 | 5.27 | 5.65 | 7.04 | 8.59 | 12.87 | 36.59 | 44.14 | 55.38 | 61.82 | 74.34 | 83.25 | 101.17
[7 empty] | 6 | -0.35346 |  | 0.8 | 5.27 | 5.65 | 7.04 | 8.59 | 12.89 | 36.59 | 44.16 | 55.38 | 61.84 | 74.34 | 83.27 | 101.19
[7 empty] | 7 | -0.35346 |  | 0.8 | 5.27 | 5.65 | 7.02 | 8.59 | 12.89 | 36.61 | 44.16 | 55.38 | 61.85 | 74.36 | 83.31 | 101.19
[7 empty] | 8 | -0.35346 |  | 0.8 | 5.27 | 5.65 | 7.02 | 8.59 | 12.89 | 36.61 | 44.16 | 55.38 | 61.85 | 74.36 | 83.31 | 101.19
[7 empty] | 9 | -0.37233 |  | 0.8 | 5.27 | 5.65 | 7.02 | 8.59 | 12.91 | 36.61 | 44.17 | 55.38 | 61.87 | 74.36 | 83.33 | 101.19
[7 empty] | 10 | -0.37233 |  | 0.78 | 5.27 | 5.65 | 7.02 | 8.59 | 12.91 | 36.61 | 44.17 | 55.38 | 61.87 | 74.38 | 83.33 | 101.19
[7 empty] | 11 | -0.37233 |  | 0.78 | 5.27 | 5.63 | 7.02 | 8.59 | 12.91 | 36.61 | 44.17 | 55.38 | 61.87 | 74.38 | 83.34 | 101.19
[7 empty] | 12 | -0.39119 |  | 0.78 | 5.27 | 5.63 | 7.02 | 8.59 | 12.91 | 36.61 | 44.17 | 55.36 | 61.87 | 74.38 | 83.34 | 101.19
[7 empty] | 13 | -0.39119 |  | 0.78 | 5.25 | 5.63 | 7.02 | 8.59 | 12.91 | 36.61 | 44.17 | 55.36 | 61.87 | 74.38 | 83.34 | 101.19
[7 empty] | 14 | -0.39119 |  | 0.78 | 5.25 | 5.63 | 7.01 | 8.59 | 12.91 | 36.61 | 44.16 | 55.36 | 61.87 | 74.36 | 83.34 | 101.17
[7 empty] | 15 | -0.39119 |  | 0.78 | 5.25 | 5.63 | 7.01 | 8.59 | 12.91 | 36.59 | 44.16 | 55.36 | 61.87 | 74.36 | 83.34 | 101.17
[7 empty] | mean | -0.35849 |  | 0.79 | 5.27 | 5.64 | 7.028 | 8.586 | 12.891 | 36.582 | 44.142 | 55.348 | 61.831 | 74.345 | 83.27 | 101.167
[7 empty] | dev.st | 0.027124 |  | 0.0095678 | 0.013278 | 0.0092066 | 0.012757 | 0.0078121 | 0.023072 | 0.043845 | 0.04423 | 0.065826 | 0.05714 | 0.053367 | 0.093382 | 0.042669
[8 empty] | repeatability limit (r) |  | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.13
T student 95%
[7 empty] | LOD | 0.12
[7 empty] | LOQ | 0.38
BIAS %
[10 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100
[8 empty] | 1 |  | -60.1 | 32.2 | -5.9 | -12.2 | -14.3 | -14.3 | 4.2 | -2.2 | 0.2 | -5.1 | -1.1 | -2.3 | 1.1
[8 empty] | 2 |  | -60.1 | 32.2 | -5.9 | -12 | -14.3 | -14.3 | 4.3 | -2.1 | 0.5 | -5 | -0.9 | -2.2 | 1.1
[8 empty] | 3 |  | -60.1 | 32.2 | -5.9 | -12 | -14.3 | -14.3 | 4.4 | -2 | 0.6 | -5 | -0.9 | -2.1 | 1.1
[8 empty] | 4 |  | -60.1 | 32.2 | -5.9 | -12 | -14.1 | -14.2 | 4.5 | -1.9 | 0.7 | -4.9 | -0.9 | -2.1 | 1.2
[8 empty] | 5 |  | -60.1 | 31.7 | -5.9 | -12 | -14.1 | -14.2 | 4.5 | -1.9 | 0.7 | -4.9 | -0.9 | -2.1 | 1.2
[8 empty] | 6 |  | -60.1 | 31.7 | -5.9 | -12 | -14.1 | -14.1 | 4.5 | -1.9 | 0.7 | -4.9 | -0.9 | -2 | 1.2
[8 empty] | 7 |  | -60.1 | 31.7 | -5.9 | -12.2 | -14.1 | -14.1 | 4.6 | -1.9 | 0.7 | -4.8 | -0.8 | -2 | 1.2
[8 empty] | 8 |  | -60.1 | 31.7 | -5.9 | -12.2 | -14.1 | -14.1 | 4.6 | -1.9 | 0.7 | -4.8 | -0.8 | -2 | 1.2
[8 empty] | 9 |  | -60.1 | 31.7 | -5.9 | -12.2 | -14.1 | -13.9 | 4.6 | -1.8 | 0.7 | -4.8 | -0.8 | -2 | 1.2
[8 empty] | 10 |  | -61.1 | 31.7 | -5.9 | -12.2 | -14.1 | -13.9 | 4.6 | -1.8 | 0.7 | -4.8 | -0.8 | -2 | 1.2
[8 empty] | 11 |  | -61.1 | 31.7 | -6.2 | -12.2 | -14.1 | -13.9 | 4.6 | -1.8 | 0.7 | -4.8 | -0.8 | -1.9 | 1.2
[8 empty] | 12 |  | -61.1 | 31.7 | -6.2 | -12.2 | -14.1 | -13.9 | 4.6 | -1.8 | 0.7 | -4.8 | -0.8 | -1.9 | 1.2
[8 empty] | 13 |  | -61.1 | 31.3 | -6.2 | -12.2 | -14.1 | -13.9 | 4.6 | -1.8 | 0.7 | -4.8 | -0.8 | -1.9 | 1.2
[8 empty] | 14 |  | -61.1 | 31.3 | -6.2 | -12.4 | -14.1 | -13.9 | 4.6 | -1.9 | 0.7 | -4.8 | -0.8 | -1.9 | 1.2
[8 empty] | 15 |  | -61.1 | 31.3 | -6.2 | -12.4 | -14.1 | -13.9 | 4.5 | -1.9 | 0.7 | -4.8 | -0.8 | -1.9 | 1.2
[8 empty] | mean |  | -60.5 | 31.8 | -6 | -12.2 | -14.1 | -14.1 | 4.5 | -1.9 | 0.6 | -4.9 | -0.9 | -2 | 1.2
[7 empty] | LOQ | LOD |  | Std. solution (ug/L) | Mean relative bias (%) | Standard deviation | RSD% | SE | RSE% | RPD%
[7 empty] | ND | ND |  | 2 | -60.5 | 0.009 | 1.21 | 0.002 | 0.3 | 17.9
[10 empty] | 4 | 31.8 | 0.013 | 0.25 | 0.003 | 0.06 | 2.3
[10 empty] | 6 | -6 | 0.009 | 0.16 | 0.002 | 0.04 | 7.2
[10 empty] | 8 | -12.2 | 0.012 | 0.18 | 0.003 | 0.05 | 6.3
[10 empty] | 10 | -14.1 | 0.008 | 0.09 | 0.002 | 0.02 | 10.5
[10 empty] | 15 | -14.1 | 0.022 | 0.18 | 0.006 | 0.04 | 5.5
[10 empty] | 35 | -4.5 | 0.042 | 0.12 | 0.011 | 0.03 | 9.3
[10 empty] | 45 | -1.9 | 0.043 | 0.1 | 0.011 | 0.02 | 2.1
[10 empty] | 55 | 0.6 | 0.064 | 0.12 | 0.016 | 0.03 | 3.5
[10 empty] | 65 | -4.9 | 0.055 | 0.09 | 0.014 | 0.02 | 2.5
[10 empty] | 75 | -0.9 | 0.052 | 0.07 | 0.013 | 0.02 | 2.5
[10 empty] | 85 | -2 | 0.09 | 0.11 | 0.023 | 0.03 | 2.6
[10 empty] | 100 | 1.2 | 0.041 | 0.04 | 0.011 | 0.01 | 1.6
Curves on the left
Analytical performance on the right

## In-vivo Fluorescence
Cary | Frog (mV) |  | Date | Culture
0.24933 | 3.7 | Mean | 10_Mar | Control 1
0.099846 | 3.2 | Std dev | 10_Mar | BG11/40 2
0.21931 | 4.7 |  | 10_Mar | BG11 + phosphates 3
0.13886 | 2.2 |  | 10_Mar | BG11 + nitrates 4
0.14547 | 3.2 |  | 10_Mar 30min dark | Control 1
0.090273 | 2.3 |  | 10_Mar 30min dark | BG11/40 2
0.16171 | 2.8 |  | 10_Mar 30min dark | BG11 + phosphates 3
0.22872 | 2.4 |  | 10_Mar 30min dark | BG11 + nitrates 4
0.7817 | 21.5 |  | 12_Mar | Control 1
0.62027 | 23.6 |  | 12_Mar | BG11/40 2
0.15488 | 1.9 |  | 12_Mar | BG11 + phosphates 3
0.27682 | 5.5 |  | 12_Mar | BG11 + nitrates 4
0.74615 | 21.7 |  | 12_Mar 30 min dark | Control 1
0.5104 | 14.1 |  | 12_Mar 30 min dark | BG11/40 2
0.21268 | 2 |  | 12_Mar 30 min dark | BG11 + phosphates 3
0.20252 | 9 |  | 12_Mar 30 min dark | BG11 + nitrates 4
3.1475 | 89 |  | 13_Mar | Control 1
0.9914 | 34.7 |  | 13_Mar | BG11/40 2
0.045653 | 2.8 |  | 13_Mar | BG11 + phosphates 3
1.0767 | 34.7 |  | 13_Mar | BG11 + nitrates 4
3.2588 | 101.9 |  | 17_Mar | Control 1
2.6053 | 67.9 |  | 17_Mar | BG11/40 2
3.7109 | 131.1 |  | 17_Mar | BG11 + phosphates 3
1.1164 | 20.6 |  | 18_Mar | Control 1
2.4563 | 96.1 |  | 18_Mar | BG11/40 2
2.2889 | 67.9 |  | 18_Mar | BG11 + phosphates 3
4.2619 | 150.4 |  | 18_Mar | BG11 + nitrates 4
0.87001 | 18.8 |  | 18_Mar (24h dark) | Control 1
2.8703 | 76.3 |  | 18_Mar (24h dark) | BG11/40 2
1.5 | 31.5 |  | 18_Mar (24h dark) | BG11 + phosphates 3
2.5286 | 64.5 |  | 18_Mar (24h dark) | BG11 + nitrates 4
3.1213 | 90.3 |  | 19_Mar | Control 1
1.496 | 27.7 |  | 19_Mar | BG11 + phosphates 3
2.5318 | 80.4 |  | 19_Mar | BG11 + nitrates 4
3.174 | 103.9 |  | 19_Mar + terra | Control 1
1.3334 | 26.3 |  | 19_Mar + terra | BG11 + phosphates 3
1.492 | 64.4 |  | 19_Mar + terra | BG11 + nitrates 4
1.7129 | 50 |  | 19_Mar + terra (24h dark) | Control 1
2.7846 | 91 |  | 19_Mar + terra (24h dark) | BG11 + phosphates 3
1.673 | 45.2 |  | 19_Mar + terra (24h dark) | BG11 + nitrates 4
2.5454 | 78.4 |  | 20_Mar | Control 1
1.3744 | 34.5 |  | 20_Mar | BG11 + phosphates 3
1.0697 | 16.7 |  | 20_Mar | BG11 + nitrates 4
2.1696 | 49.5 |  | 20_Mar_dil1 | Control 1
2.588 | 72.1 |  | 20_Mar_dil1 | BG11/40 2
0.84377 | 13 |  | 20_Mar_dil1 | BG11 + phosphates 3
1.6807 | 39 |  | 20_Mar_dil1 | BG11 + nitrates 4
0.25373 | 8 |  | 20_Mar_dil2 | Control 1
1.3775 | 32.5 |  | 20_Mar_dil2 | BG11/40 2
0.1858 | 4.2 |  | 20_Mar_dil2 | BG11 + phosphates 3
1.9882 | 80.4 |  | 20_Mar_dil2 | BG11 + nitrates 4
2.2715 | 55.4 |  | 23_Mar | Control 1
0.23055 | 8.9 |  | 23_Mar | BG11 + phosphates 3
2.7334 | 57.2 |  | 23_Mar dil 1 | Control 1
0.25797 | 8.6 |  | 23_Mar dil 1 | BG11 + phosphates 3
3.4882 | 130 |  | 23_Mar dil 1 | BG11 + nitrates 4
1.3755 | 37.7 |  | 23_Mar dil 2 | Control 1
3.5946 | 133.2 |  | 23_Mar dil 2 | BG11 + phosphates 3
0.45541 | 14.9 |  | 23_Mar dil 2 | BG11 + nitrates 4
2.5642 | 77.2 |  | 24_Mar | Control 1
2.9174 | 85.2 |  | 24_Mar | BG11 + phosphates 3
0.51588 | 22.4 |  | 24_Mar | BG11 + nitrates 4
4.3227 | 151.3 |  | 24_Mar dil1 | Control 1
3.8314 | 106.7 |  | 24_Mar dil1 | BG11 + phosphates 3
0.46651 | 10.4 |  | 24_Mar dil1 | BG11 + nitrates 4
2.2724 | 68 |  | 24_Mar dil2 | Control 1
0.23752 | 13.7 |  | 24_Mar dil2 | BG11/40 2
1.9204 | 48.3 |  | 24_Mar dil2 | BG11 + phosphates 3
0.2914 | 7.1 |  | 24_Mar dil2 | BG11 + nitrates 4
2.3528 | 76.6 |  | 24_Mar 24h dark + terra | Control 1
0.37944 | 10.7 |  | 24_Mar 24h dark + terra | BG11 + phosphates 3
4.4271 | 154.2 |  | 24_Mar 24h dark + terra | BG11 + nitrates 4
3.1135 | 81.2 |  | 25_Mar + terra | Control 1
0.22757 | 10.2 |  | 25_Mar + terra | BG11 + phosphates 3
0.40493 | 14.7 |  | 25_Mar dil1 | Control 1
0.24486 | 8.9 |  | 25_Mar dil1 | BG11 + phosphates 3
2.0596 | 58.1 |  | 25_Mar dil2 | Control 1
0.21913 | 7.4 |  | 25_Mar dil2 | BG11 + phosphates 3
4.6714 | 135.9 |  | 25_Mar dil2 | BG11 + nitrates 4
0.49798 | 15.7 |  | 25_Mar + terra + 24h dark | BG11 + phosphates 3
4.8399 | 134.9 |  | 25_Mar + terra + 24h dark | BG11 + nitrates 4
2.8123 | 73.4 |  | 26_Mar | Control 1
0.32994 | 10 |  | 26_Mar | BG11 + phosphates 3
0.35935 | 10.5 |  | 26_Mar + terra | BG11 + phosphates 3
0.1941 | 5.5 |  | 26_Mar dil1 | Control 1
0.16665 | 5.6 |  | 26_Mar dil1 | BG11 + phosphates 3

## In-vivo Calibration + model
Calibration
[11 empty] | ppb | Frog(V) | Cary(UF)
[11 empty] | 5 | 0.0124 | 0.57811
[11 empty] | 10 | 0.0218 | 1.1553
[11 empty] | 30 | 0.0626 | 2.615
[11 empty] | 70 | 0.1412 | 6.891
[11 empty] | 100 | 0.1781 | 8.3281
Colture | Frog (ppb) | Cary (ppb) | Bias | Relative bias | RPD% | SE | RMSE | Mean Relative bias | Mean RPD% | [9 empty] | Frog_modeled | Cary | Bias | Relative bias | RPD% | SE | RMSE | Mean Relative bias | Mean RPD%
Control 1 | 13.3333 | 10.0349 | 3.2984 | 32.8696 | 28.23 | 10.8797 | 12.5153 | 24.8375 | 31.2232 | [9 empty] | 12.724 | 10.0349 | 2.6891 | 26.7975 | 23.6312 | 7.2313 | 4.4706 | 3.6913 | 19.9867
Control 1 | 13.5 | 9.4443 | 4.0557 | 42.9426 | 35.3521 | 16.4483 |  |  |  | SUMMARY OUTPUT | [8 empty] | 12.8438 | 9.4443 | 3.3994 | 35.9945 | 30.5045 | 11.5563 |  |  |  | === FOLD 1 ===
Control 1 | 69.5833 | 49.3342 | 20.2491 | 41.0447 | 34.0557 | 410.0264 | [12 empty] | 53.154 | 49.3342 | 3.8198 | 7.7426 | 7.4541 | 14.5907 |  |  |  | RMSE: 6.622199088155951
BG11 + nitrates 4 | 24.3333 | 14.9345 | 9.3989 | 62.934 | 47.8706 | 88.3386 |  |  |  | Regression Statistics | [8 empty] | 20.6303 | 14.9345 | 5.6958 | 38.1389 | 32.0308 | 32.4426 |  |  |  | Bias: -0.8148214889639659
Control 1 | 52.5 | 53.9273 | -1.4273 | -2.6468 | 2.6823 | 2.0373 |  |  |  | Multiple R | 0.95405 | [7 empty] | 40.8753 | 53.9273 | -13.0521 | -24.2031 | 27.5353 | 170.3568 |  |  |  | Rel Bias %: 47.46742466500471
BG11 + phosphates 3 | 4.6667 | 16.4076 | -11.7409 | -71.5578 | 111.4242 | 137.8487 |  |  |  | R Square | 0.91021 | [7 empty] | 6.4948 | 16.4076 | -9.9128 | -60.4159 | 86.5655 | 98.2631 |  |  |  | R2: 0.9333512592812023
Control 1 | 52 | 40.3265 | 11.6735 | 28.9474 | 25.2874 | 136.2702 |  |  |  | Adjusted R Square | 0.90864 | [7 empty] | 40.5159 | 40.3265 | 0.18937 | 0.46958 | 0.46848 | 0.03586 |  |  |  | RPD: 3.8735041529709737
BG11 + phosphates 3 | 12.5833 | 15.5948 | -3.0114 | -19.3105 | 21.3742 | 9.0687 |  |  |  | Standard Error | 6.2861 | [7 empty] | 12.1849 | 15.5948 | -3.4098 | -21.8652 | 24.549 | 11.6269
Control 1 | 52 | 35.0712 | 16.9288 | 48.2697 | 38.8849 | 286.5833 |  |  |  | Observations | 59 | [7 empty] | 40.5159 | 35.0712 | 5.4447 | 15.5246 | 14.4063 | 29.6442 |  |  |  | === FOLD 2 ===
BG11 + phosphates 3 | 11.0833 | 11.5018 | -0.41846 | -3.6382 | 3.7056 | 0.17511 | [12 empty] | 11.1068 | 11.5018 | -0.39499 | -3.4342 | 3.4942 | 0.15602 |  |  |  | RMSE: 6.594670096864791
Control 1 | 59 | 44.7292 | 14.2708 | 31.9049 | 27.5155 | 203.6556 |  |  |  | ANOVA | [8 empty] | 45.5472 | 44.7292 | 0.81796 | 1.8287 | 1.8121 | 0.66907 |  |  |  | Bias: 0.6297784796696986
BG11 + phosphates 3 | 21.6667 | 21.9667 | -0.30006 | -1.366 | 1.3754 | 0.090038 |  |  |  |  | df | SS | MS | F | Significance F |  |  |  | 18.7136 | 21.9667 | -3.2531 | -14.8092 | 15.9934 | 10.5826 |  |  |  | Rel Bias %: 60.13085335860365
BG11 + nitrates 4 | 49.1667 | 39.0539 | 10.1128 | 25.8944 | 22.9261 | 102.2683 |  |  |  | Regression | 1 | 22832.3642 | 22832.3642 | 577.8234 | 1.6167e-31 |  |  |  | 38.4794 | 39.0539 | -0.57448 | -1.471 | 1.4819 | 0.33003 |  |  |  | R2: 0.8537701032577185
Control 1 | 70.6667 | 48.898 | 21.7687 | 44.5185 | 36.4132 | 473.8747 |  |  |  | Residual | 57 | 2252.3229 | 39.5144 | [5 empty] | 53.9327 | 48.898 | 5.0346 | 10.2962 | 9.7921 | 25.3477 |  |  |  | RPD: 2.615061538809209
BG11 + phosphates 3 | 18.5 | 21.9 | -3.4 | -15.525 | 16.8316 | 11.5598 |  |  |  | Total | 58 | 25084.6871 | [6 empty] | 16.4376 | 21.9 | -5.4624 | -24.9425 | 28.4963 | 29.8378
BG11 + nitrates 4 | 62.4167 | 39.1059 | 23.3108 | 59.6094 | 45.9224 | 543.3923 | [12 empty] | 48.0029 | 39.1059 | 8.897 | 22.7511 | 20.4274 | 79.1571 |  |  |  | === FOLD 3 ===
Control 1 | 82 | 49.7733 | 32.2267 | 64.747 | 48.9124 | 1038.5615 |  |  |  |  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | 62.0785 | 49.7733 | 12.3053 | 24.7226 | 22.0028 | 151.4195 |  |  |  | RMSE: 6.330605645616173
BG11 + phosphates 3 | 17.3333 | 19.1996 | -1.8663 | -9.7203 | 10.2168 | 3.4829 |  |  |  | Intercept | 3.1406 | 1.413 | 2.2226 | 0.030228 | 0.31102 | 5.9702 | 0.31102 | 5.9702 | 15.599 | 19.1996 | -3.6006 | -18.7533 | 20.6937 | 12.964 |  |  |  | Bias: 0.5217914330679637
Control 1 | 37.0833 | 25.504 | 11.5793 | 45.4021 | 37.0022 | 134.0813 |  |  |  | Frog (ppb) | 0.71876 | 0.029901 | 24.038 | 1.6167e-31 | 0.65888 | 0.77863 | 0.65888 | 0.77863 | 29.7944 | 25.504 | 4.2905 | 16.8227 | 15.5175 | 18.4081 |  |  |  | Rel Bias %: 0.8762945499231499
BG11 + phosphates 3 | 23.5833 | 31.9039 | -8.3205 | -26.08 | 29.9908 | 69.2311 | [12 empty] | 20.0912 | 31.9039 | -11.8126 | -37.0256 | 45.4374 | 139.5377 |  |  |  | R2: 0.8042862411068809
BG11 + nitrates 4 | 71.25 | 43.3054 | 27.9446 | 64.5292 | 48.788 | 780.902 | [12 empty] | 54.3519 | 43.3054 | 11.0465 | 25.5085 | 22.6231 | 122.0262 |  |  |  | RPD: 2.2604209353100644
Control 1 | 33.0833 | 24.8404 | 8.2429 | 33.1837 | 28.4614 | 67.9462 | [12 empty] | 26.9194 | 24.8404 | 2.079 | 8.3696 | 8.0334 | 4.3224
BG11 + phosphates 3 | 15.5 | 27.8382 | -12.3382 | -44.3212 | 56.9393 | 152.232 |  |  |  | RESIDUAL OUTPUT | [8 empty] | 14.2813 | 27.8382 | -13.5569 | -48.6989 | 64.3736 | 183.7903 |  |  |  | === FOLD 4 ===
BG11 + nitrates 4 | 60.75 | 39.3315 | 21.4185 | 54.4565 | 42.8022 | 458.7533 | [12 empty] | 46.805 | 39.3315 | 7.4735 | 19.0014 | 17.3527 | 55.8535 |  |  |  | RMSE: 4.656158880566416
Control 1 | 24.1667 | 19.8803 | 4.2864 | 21.5608 | 19.4627 | 18.3729 |  |  |  | Observation | Predicted Cary (ppb) | Residuals | [6 empty] | 20.5105 | 19.8803 | 0.63022 | 3.1701 | 3.1206 | 0.39717 |  |  |  | Bias: 2.2174895357238538
BG11 + phosphates 3 | 9.3333 | 14.8182 | -5.4849 | -37.0144 | 45.4205 | 30.0838 |  |  |  | 1 | 12.724 | -2.6891 | [6 empty] | 9.849 | 14.8182 | -4.9692 | -33.5346 | 40.2901 | 24.6932 |  |  |  | Rel Bias %: 22.079897252741723
BG11 + nitrates 4 | 36.6667 | 33.0892 | 3.5775 | 10.8116 | 10.2572 | 12.7984 |  |  |  | 2 | 12.8438 | -3.3994 | [6 empty] | 29.495 | 33.0892 | -3.5942 | -10.8622 | 11.486 | 12.9184 |  |  |  | R2: 0.9428296610247698
Control 1 | 55.5 | 40.0401 | 15.4599 | 38.6109 | 32.3631 | 239.0076 |  |  |  | 3 | 53.154 | -3.8198 | [6 empty] | 43.0315 | 40.0401 | 2.9914 | 7.471 | 7.202 | 8.9485 |  |  |  | RPD: 4.1822945537783385
BG11 + phosphates 3 | 6.25 | 11.0659 | -4.8159 | -43.5202 | 55.6241 | 23.1929 |  |  |  | 4 | 20.6303 | -5.6958 | [6 empty] | 7.6328 | 11.0659 | -3.4331 | -31.024 | 36.72 | 11.7861
Control 1 | 27.9167 | 24.9684 | 2.9483 | 11.808 | 11.1497 | 8.6923 |  |  |  | 5 | 40.8753 | 13.0521 | [6 empty] | 23.2059 | 24.9684 | -1.7625 | -7.0591 | 7.3173 | 3.1065 |  |  |  | === FOLD 5 ===
BG11 + phosphates 3 | 2.0833 | 1.2647 | 0.81865 | 64.732 | 48.9038 | 0.67019 |  |  |  | 6 | 6.4948 | 9.9128 | [6 empty] | 19.3126 | 19.9321 | -0.61946 | -3.1078 | 3.1569 | 0.38373 |  |  |  | RMSE: 7.346121747655558
Control 1 | 22.5 | 19.9321 | 2.5679 | 12.8835 | 12.1038 | 6.5943 |  |  |  | 7 | 40.5159 | -0.18937 | [6 empty] | 33.0288 | 34.7827 | -1.7539 | -5.0424 | 5.1728 | 3.0761 |  |  |  | Bias: -2.132755287500393
Control 1 | 41.5833 | 34.7827 | 6.8006 | 19.5517 | 17.8106 | 46.2484 |  |  |  | 8 | 12.1849 | 3.4098 | [6 empty] | 34.107 | 42.4549 | -8.3479 | -19.6629 | 21.8069 | 69.6869 |  |  |  | Rel Bias %: -10.30081956142238
Control 1 | 43.0833 | 42.4549 | 0.62848 | 1.4804 | 1.4695 | 0.39499 |  |  |  | 9 | 40.5159 | -5.4447 | [6 empty] | 22.4272 | 19.8985 | 2.5287 | 12.7079 | 11.9487 | 6.3942 |  |  |  | R2: 0.8675155795526002
BG11 + phosphates 3 | 2.5833 | 1.335 | 1.2483 | 93.5087 | 63.7179 | 1.5583 |  |  |  | 10 | 11.1068 | 0.39499 | [6 empty] | 8.7709 | 4.6148 | 4.156 | 90.0585 | 62.0968 | 17.2726 |  |  |  | RPD: 2.7473728038695917
Control 1 | 26.8333 | 19.8985 | 6.9348 | 34.8509 | 29.6792 | 48.0916 |  |  |  | 11 | 45.5472 | -0.81796 | [6 empty] | 46.0862 | 39.6449 | 6.4414 | 16.2477 | 15.0269 | 41.4913
BG11 + phosphates 3 | 7.8333 | 4.6148 | 3.2185 | 69.7432 | 51.7108 | 10.3589 |  |  |  | 12 | 18.7136 | 3.2531 | [6 empty] | 50.8779 | 45.5109 | 5.367 | 11.7928 | 11.1361 | 28.8047 |  |  |  | ======================
BG11 + nitrates 4 | 59.75 | 39.6449 | 20.1051 | 50.7131 | 40.4551 | 404.2164 |  |  |  | 13 | 38.4794 | 0.57448 | [6 empty] | 63.7556 | 60.6947 | 3.0609 | 5.0432 | 4.9191 | 9.3693 |  |  |  | 5-FOLD SUMMARY (MEAN ± STD)
Control 1 | 66.4167 | 45.5109 | 20.9057 | 45.9356 | 37.3558 | 437.0493 |  |  |  | 14 | 53.9327 | -5.0346 | [6 empty] | 6.0755 | 4.7992 | 1.2763 | 26.5944 | 23.4731 | 1.629 |  |  |  | ======================
Control 1 | 84.3333 | 60.6947 | 23.6386 | 38.9468 | 32.5987 | 558.7848 |  |  |  | 15 | 16.4376 | 5.4624 | [6 empty] | 40.5758 | 34.7972 | 5.7785 | 16.6063 | 15.3332 | 33.3916 |  |  |  | RMSE: 6.309951091771778 ± 0.8930474387914387
BG11 + phosphates 3 | 4.0833 | 4.7992 | -0.71587 | -14.9164 | 16.1185 | 0.51246 |  |  |  | 16 | 48.0029 | -8.897 | [6 empty] | 28.7762 | 28.9497 | -0.17346 | -0.59917 | 0.60097 | 0.030087 |  |  |  | Bias: 0.08429653439943152 ± 1.4671875627064561
Control 1 | 52.0833 | 34.7972 | 17.2861 | 49.6766 | 39.7928 | 298.8092 |  |  |  | 17 | 62.0785 | -12.3053 | [6 empty] | 45.7269 | 36.1326 | 9.5942 | 26.5528 | 23.4408 | 92.0494 |  |  |  | Rel Bias %: 24.05073005297017 ± 26.724836718021006
Control 1 | 35.6667 | 28.9497 | 6.717 | 23.2023 | 20.7904 | 45.1181 |  |  |  | 18 | 15.599 | 3.6006 | [6 empty] | 6.2552 | 3.3529 | 2.9023 | 86.5632 | 60.4148 | 8.4236 |  |  |  | R2: 0.8803505688446343 ± 0.05171025082427468
BG11 + phosphates 3 | 1.3333 | 1.8904 | -0.55709 | -29.4691 | 34.5615 | 0.31035 |  |  |  | 19 | 29.7944 | -4.2905 | [6 empty] | 48.4821 | 48.7687 | -0.28658 | -0.58764 | 0.58937 | 0.082129 |  |  |  | RPD: 3.135730796947635 ± 0.7520227367583434
BG11 + nitrates 4 | 59.25 | 36.1326 | 23.1174 | 63.9793 | 48.4729 | 534.4133 |  |  |  | 20 | 20.0912 | 11.8126 | [6 empty] | 66.1515 | 80.0865 | -13.935 | -17.4 | 19.058 | 194.1847
BG11 + phosphates 3 | 4.3333 | 3.3529 | 0.98047 | 29.2429 | 25.5126 | 0.96133 |  |  |  | 21 | 54.3519 | -11.0465 | [6 empty] | 47.943 | 57.1362 | -9.1932 | -16.09 | 17.4977 | 84.5154
Control 1 | 63.0833 | 48.7687 | 14.3147 | 29.3522 | 25.5957 | 204.9096 |  |  |  | 22 | 26.9194 | -2.079 | [6 empty] | 34.646 | 31.2629 | 3.3832 | 10.8217 | 10.2662 | 11.4458
Control 1 | 87.6667 | 80.0865 | 7.5802 | 9.465 | 9.0373 | 57.4588 |  |  |  | 23 | 14.2813 | 13.5569 | [6 empty] | 9.25 | 5.3219 | 3.9281 | 73.8114 | 53.914 | 15.4303
Control 1 | 62.3333 | 57.1362 | 5.1971 | 9.0959 | 8.7003 | 27.0097 |  |  |  | 24 | 46.805 | -7.4735 | [6 empty] | 58.2452 | 70.197 | -11.9518 | -17.0261 | 18.6104 | 142.8451
Control 1 | 43.8333 | 31.2629 | 12.5705 | 40.2089 | 33.4783 | 158.0163 |  |  |  | 25 | 20.5105 | -0.63022 | [6 empty] | 43.8102 | 43.7655 | 0.044687 | 0.10211 | 0.10205 | 0.0019969
BG11 + phosphates 3 | 8.5 | 5.3219 | 3.1781 | 59.7182 | 45.9869 | 10.1005 |  |  |  | 26 | 9.849 | 4.9692 | [6 empty] | 59.0837 | 68.8111 | -9.7273 | -14.1363 | 15.2115 | 94.6213
Control 1 | 76.6667 | 70.197 | 6.4697 | 9.2165 | 8.8105 | 41.857 |  |  |  | 27 | 29.495 | 3.5942 | [6 empty] | 64.2348 | 70.9518 | -6.717 | -9.4669 | 9.9373 | 45.1175
Control 1 | 56.5833 | 43.7655 | 12.8178 | 29.2876 | 25.5466 | 164.2971 |  |  |  | 28 | 43.0315 | -2.9914 | [6 empty] | 73.0396 | 76.606 | -3.5665 | -4.6556 | 4.7665 | 12.7196
BG11 + phosphates 3 | 3.75 | 2.5306 | 1.2194 | 48.1853 | 38.8301 | 1.4869 |  |  |  | 29 | 7.6328 | 3.4331
BG11 + phosphates 3 | 4.1667 | 3.0192 | 1.1475 | 38.0079 | 31.9383 | 1.3168 |  |  |  | 30 | 23.2059 | 1.7625
BG11 + phosphates 3 | 5.1667 | 2.7249 | 2.4418 | 89.6094 | 61.8829 | 5.9622 |  |  |  | 31 | 4.638 | -3.3733
Control 1 | 77.8333 | 68.8111 | 9.0223 | 13.1116 | 12.3049 | 81.4011 |  |  |  | 32 | 19.3126 | 0.61946
Control 1 | 85 | 70.9518 | 14.0482 | 19.7997 | 18.0161 | 197.3529 |  |  |  | 33 | 33.0288 | 1.7539
Control 1 | 97.25 | 76.606 | 20.644 | 26.9483 | 23.7484 | 426.174 |  |  |  | 34 | 34.107 | 8.3479
[10 empty] | 35 | 4.9974 | -3.6624
[10 empty] | 36 | 22.4272 | -2.5287
[10 empty] | 37 | 8.7709 | -4.156
[10 empty] | 38 | 46.0862 | -6.4414
[10 empty] | 39 | 50.8779 | -5.367
[10 empty] | 40 | 63.7556 | -3.0609
[10 empty] | 41 | 6.0755 | -1.2763
[10 empty] | 42 | 40.5758 | -5.7785
[10 empty] | 43 | 28.7762 | 0.17346
[10 empty] | 44 | 4.0989 | -2.2085
[10 empty] | 45 | 45.7269 | -9.5942
[10 empty] | 46 | 6.2552 | -2.9023
[10 empty] | 47 | 48.4821 | 0.28658
[10 empty] | 48 | 66.1515 | 13.935
[10 empty] | 49 | 47.943 | 9.1932
[10 empty] | 50 | 34.646 | -3.3832
[10 empty] | 51 | 9.25 | -3.9281
[10 empty] | 52 | 58.2452 | 11.9518
[10 empty] | 53 | 43.8102 | -0.044687
[10 empty] | 54 | 5.8359 | -3.3053
[10 empty] | 55 | 6.1354 | -3.1163
[10 empty] | 56 | 6.8542 | -4.1293
[10 empty] | 57 | 59.0837 | 9.7273
[10 empty] | 58 | 64.2348 | 6.717
[10 empty] | 59 | 73.0396 | 3.5665